## gynekologicke kreslo
Obec Terchová |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia:
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 0
zariadenie:
názov: | Gynekologické kreslo
predpokladaný objem: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2021
celok | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Gynekologické kreslo | elektrické nastavenie výšky | min 65 - 90 cm
| samostatne nastaviteľný sklon chrbtového dielu | áno
| zabudovaný nožný ovládač | áno
| nastaviteľné podkolenné opierky | áno
| držiak papiera | áno
| nerezová nádoba | áno
| posuvné opierky rúk | áno / nie
| LED lampa (studené svetlo) | áno
| programátor polôh | áno
| nosnosť | min.100 kg
| zástavbové rozmery | max. 800 × 1 400 mm

## Gynekologické ležadlo
Obec Terchová |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia:
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 0
zariadenie:
názov: | Gynekologické ležadlo
predpokladaný objem: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2021
celok | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Gynekologické ležadlo | dvojdielne | áno
| elektricky nastaviteľná výška | min. od 60 - 85 cm
| nožné ovládanie | áno
| polohovanie sklonu hlavového dielu | ± 30°
| dĺžka | max. 200
| šírka | max. 80
| transportné kolieska | áno
| držiak papiera | áno

## Ultrazvuk
Obec Terchová |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia:
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 0
zariadenie:
názov: | Ultrazvuk pre gynekológiu
predpokladaný objem: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2021
celok | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Ultrazvukový skener | Uhlopriečka obrazovky / monitora | min. 21"
| Dotykový senzitívny LCD | min. 10 "
| Meranie priamo na malom LCD | áno
| Dynamický rozsah | min. 240 dB
| Snímková frekvencia na 2D | min. 1.000 Hz
| Frekvenčný rozsah | min. 1,0 - 16 MHz
| Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 350 mm
| kapacita interného HDD | min. 500 GB
| Ovládanie pomocou trackballu | áno
| USB porty | min. 4
| HDMI alebo VGA výstup | áno
| Počet portov pre zapojenie sond | min. 4
| laserová tlačiareň | áno
Pracovné režimy:
| Technológia na potlačenie šumu | áno
| B - mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
| Modul pre 4D | áno
| M-Mód | áno
| Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
| Energetický doppler, spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
| Harmonické zobrazenie | áno
| Zoom na živom i na zmrazenom obraze | áno
| Dual live zobrazovací mód | áno
| Zabudované Wifi | áno
| Práca so štandardnými protokolmi | áno
| Odosielanie protokolov priamo do PC | áno
| Presná analýza fetálneho CNS, a Automatické vyhľadanie štyroch vyšetrovacích rovín fetálneho mozgu a automatické vyhľadanie a pomeranie ich hlavných štruktúr. (TCD, CM, LVW...) | áno
| V 4D obraze odstránené časti plodu nachádzajúce sa pred tváričkou plodu (pupočník, končatiny…) | áno
| Automatické vyhľadanie a pomeranie BPD, FL, HC, AC a OFD | áno
| Automatické vyhľadávanie a výpočet Nuchálnej translucencie | áno
| Možnosť freehand 3D | áno
| Režim realistického objemového zobrazenia plodu aj so zobrazením mäkkých štruktúr | áno
| Možnosť trojrozmerného zobrazenia rezov plodu - ultrazvuková tomografia | áno
| Možnosť prierezového zobrazenia, znižuje šum a zlepšuje kontrastné rozlíšenie | áno
| Možnosť rovnania zakriveného povrchu/anatómie | áno
| Možnosť o rozšírenú 4D analýzu a diagnostiku fetálneho srdiečka | áno
| Možnosť automatického vyhľadania a pomerania objemu jednotlivých folikulov v 3D obraze | áno
Vyšetrovacie sondy | 4D konvexná | 1 ks
| Frekvenčný rozsah | min.2-8,0 MHz
| Počet elementov | min. 190
| 2D abdominálna | 1 ks
| Frekvenčný rozsah | min.1,2-5,5 MHz
| Počet elementov | min.190
| Vaginálna sonda | 1 ks
| Frekvenčný rozsah | min. 3-12,5 MHz
| Počet elementov | min.190

## HD kolposkop
Obec Terchová |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia:
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 0
zariadenie:
názov: | Kombinovaný HD kolposkop
predpokladaný objem: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2021
| technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
optická časť | apochromatické šošovky v optickej časti | áno
| zväčšenie v 3 krokoch | áno
| priemer plochy osvetlenia | min. 70 mm
| ohnisková vzdialenosť | min. 280 mm
| biele LED osvetlenie | áno
| integrovaný zelený filter | áno
| individuálne zaostrenie pre každé oko | áno
| nastaviteľná intenzita osvetlenia | min. 25 000 lux
| optické meracie kruhy aspoň na jednom okuláre | áno
ostatné | digitálny HDMI výstup do PC aj na externý (pacientsky) monitor | áno
| zálohovanie obrázkov digitálneho kolposkopického obrazu do PC | áno
| zabudovaná kamera priamo v kolposkope | áno
| rozlíšenie kamery | min. 1920/1080
| pantografické rameno s výškovým nastavením | áno
| nožná šlapka | áno

## ctg prístroj
Obec Terchová |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia:
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 0
zariadenie:
názov: | Kardiotokograf
predpokladaný objem: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2021
celok | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Kardiotokograf | LCD displej | min. 6,5´´
| zabudované akumulátory | áno
| vodeodolné sondy | áno
| ukladanie do pamäti | min. 4 hod.
| fetány akustický stimilátor | áno / nie
| zabudovaný thermoprinter | áno
| prepínanie medzi dvomi typmi displejmi | áno / nie
| možnosť pripojenia k centrálnemu monitorovaciemu sytému | áno
| záznamové tlačidlo pre pacientku | áno
| inštalácia na stenu alebo na stojan | áno
| sieťové pripojenie k PC | áno
| možnosť monitorovania dvoch plodov | áno

## Sterilizátor
Obec Terchová |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia:
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 0
zariadenie:
názov: | Sterilizátor
predpokladaný objem: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2021
celok | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Sterilizátor | objem | min 58 litrov
| systém nútenej cirkulácie | áno
| vonkajšok z nerezovej ocele | áno
| vnútrajšok z nerezovej ocele | áno
| uzamykateľný | áno
| sterilizačná teplota | od 140° - 200 ° C
| mikroprocesorové riadenie | áno

## RS
Obec Terchová |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia:
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 0
zariadenie:
názov: | Resuscitačný set + EKG s tlakomerom
predpokladaný objem: | 1 | predpoklad dodávky (rok): | 2021
celok | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
resuscitačný set | kyslíková fľaša | min. 1 l
| ambuvak samorozpínací dýchací vak | áno
| tvárové polomasky | 2 veľkosti
| univerzálna maska s vymeniteľným filtrom pre deti aj dospelých | áno
| T-tubus ústny vzduchovod | v 3 veľkostiach
| hadička na prepojenie kyslíkovej fľaše a ambuvaku | áno
| kliešte na vytiahnutie jazyka | áno
| roztvárač úst | áno
| hmotnosť | max. 5 kg
EKG prístroj | min. 12 kanálový záznam | áno
| šírka papiera | min 110 mm
| dotykový display farebný | min 7´´
| zálohovanie dát - interná SD karta | áno
| prenos dát cez USB | áno
| digitálny filter- základný posun | 0.05/0.5Hz
| nahrávacie módy | auto, manual, rhythm
Tlakomer | tlakomer na pažu | áno
| rozmedzie staihnutia manžety | min. 22 - 42 cm
| pamäť | min. 60 meraní
| grafický ukazovateľ krvného tlaku | áno
| maximálna odchýlka merania pulzu | 5%
| maximálna odchýlka merania tlaku | 3 mmHg

## Súpis prístrojov
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Obec Terchová
Názov projektu: | Centrum integrovanej starostlivosti v obci Terchová
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom, alebo poštou
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (názov, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  | (EUR) | (EUR) | (EUR)
| Počet kusov | JC bez DPH (EUR) | Cel.cena bez DPH (EUR) | Cel.cena s DPH (EUR)
(ks)
Gynekologické kreslo | 1 | 0 | 0 | 0
Gynekologické vyšetrovacie ležadlo | 1 | 0 | 0 | 0
SPOLU | - | - | 0 | 0
Ultrazvuk pre gynekológiu | 1 | 0 | 0 | 0
Kombinovaný HD kolposkop | 1 | 0 | 0 | 0
Kardiotokograf (CTG monitor) | 1 | 0 | 0 | 0
Sterilizátor | 1 | 0 | 0 | 0
Resuscitačný prístroj s tlakomerom a EKG | 1 | 0 | 0 | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: